本操作手册包含重要的流量计使用和操作信息，请仔细阅读以使你的流量计发挥最佳性能，防止流量计损坏和不正当使用。

本操作手册将以循序渐进的方式介绍如何使用流量计，由流量计的产品组成开始，安装、接线、快速设置，让你很容易的使用流量计。

通过了解更多的菜单设置，让流量计强大的功能选项和输出功能满足你的更高要求。

|  | 警告 本手册上及流量计上带有“警告标志”或“警告”是指：如果不遵守有关要求、不采取相应措施，就存在着造成人身伤害或损坏流量计的潜在危险。 |
| --- | --- |

|  | 注意 本手册上及流量计上带有“注意标志”或“注意”是指：如果不遵守有关要求、不采取相应措施，就存在着损坏流量计或导致流量计不能正常测量的潜在危险。 |
| --- | --- |

本说明书中的一些内容可能与你购买的流量计不同，取决于选购时的配置要求；另一方面由于产品的设计更改和升级需要，在说明书中没有注明，请留意版本号以及增加的附页说明。

产品组成

请在安装流量计之前检查备件是否与装箱清单内容相符，确保不存在潜在的损坏、螺丝脱落等，如有任何疑问，请及时与供应商联系。

目  录

1.	变送器的安装和接线	5

1.1.	检查变送器安装	5

1.2.	电源接线	5

1.2.1.	电源类型	5

1.2.2.	变送器接线	6

1.3.	通电	6

1.4.	键盘	7

1.5.	键盘操作方法	7

1.6.	流量计菜单简介	8

2.	快速设定菜单说明	8

3.	选择测量点	10

4.	传感器安装	11

4.1.	传感器安装注意事项	11

4.1.1.	安装间距	11

4.1.2.	传感器的安装类型	11

4.1.3.	V 型	11

4.1.4.	Z 型	11

4.1.5.	N 型（不常用）	12

4.1.6.	W 型（很少用）	12

4.2.	安装检查	12

4.2.1.	信号强度	12

4.2.2.	信号质量（Q 值）	13

4.2.3.	总传输时间、时差	13

4.2.4.	传输时间比	13

4.2.5	安装时需注意的问题	13

5.	操作说明	14

5.1.	系统工作状态判断	14

5.2.	零点切除	14

5.3.	零点设置	14

5.4.	仪表系数	14

5.5.	密码保护	14

5.6.	4~20mA电流环输出（可选）	15

5.7.	频率输出	15

5.8.	恢复出厂设置	15

5.9.	4-20mA电流环输出校准	15

5.10.	序列号	16

6.	菜单菜单介绍	17

6.1.	菜单一览表	17

6.2.	菜单详解	17

7.	故障分析	28

7.1.	表 1. 上电自检信息、原因及对策	28

7.2.	表 2. 工作错误代码原因及对策	28

7.3.	问题回答	29

8.	产品概述	30

8.1.	产品介绍	30

8.2.	产品特点	30

8.3.	技术指标	30

附录 – 联网使用及通讯协议	32

1.	概述	32

2.	RS-485连接	32

3.	通讯协议及其使用	32

3.1.	基本命令	32

3.2.	功能前缀和符号	33

更新信息：

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

# 变送器的安装和接线

## 检查变送器安装

你能发现包装中有一张“安装图”，请把它拿出来，张贴到需要安装流量计的位置，然后在标示有螺丝的位置使用5.5mm的钻头，钻4个安装孔（如右图）。

把随机塑料袋中的胶塞及安装螺钉取出，然后用锤子把胶塞敲进钻出的孔中，将安装支架固定在流量计的底部，把流量计摆放到刚才钻孔的位置，然后使用螺钉把流量计固定好（如右图）。

|  | 注意 在选择安装流量计时，考虑安装面是否能够承托住流量计，螺钉能否很好的旋紧，保证流量计不会轻易松脱或跌落，固定面要求干燥。 |
| --- | --- |

## 电源接线

### 电源类型

客户在进行接线时应特别注意流量计的电源类型。

厂家提供的标准电力供应是10～24VAC或10~36VDC，最大电流不小于1A。

为确保变送器的正常工作，在进行接线时，应注意以下方面：

保证电源连接与变送器标牌上的显示规格一致。

### 变送器接线

一旦流量计按照要求安装在指定位置，便可以开始接线。

打开变送器上盖，可以看见变送器的接口标牌，具体接线，请参照下图：

MIK-1158S变送器接线图

MIK-1158S现场安装示意图

## 通电

流量计通电后，仪表先进行自诊断，如存在故障，则显示相应的错误信息（参见故障查找章节）。自诊断后，机器将自动按用户上次所输入的参数进行工作。

通电时，如果机器已经安装好，从M01菜单菜单可以看到机器正在调整放大器增益，显示器左上角显示S1，S2，S3，S4四个步骤后，机器自动进入正常的测量状态，表示为显示器左上角显示“*R”字样。

如果是第一次使用或是在新的安装点安装，需要输入新安装点的参数。用户所输入的任何参数，将永久记忆，直到用户再次修改。

## 键盘

流量计键盘如右图所示，说明如下：

~ 和用于输入数字或菜单号；

键用于左退格或删除左面字符；

和用于进入上一菜单或下一菜单，在输入数字时，按此键为正负号键；

用于访问菜单，先按此键然后再按两位数字键，即可进入数字对应的菜单菜单，例如欲输入管外径，按，其中“11”是管外径参数菜单地址码。

## 键盘操作方法

流量计采用了菜单化软件设计，所有输入参数、仪器设置和显示测量结果统一细分为100多个独立的菜单。用户通过“访问”特定的菜单即可达到输入参数、修改设置或显示测量结果的目的。菜单采用两位数字（包括+号）编号，从00~99，然后是+0，+1等菜单号码，或称菜单地址码，表示特定的含义。例如11号菜单表示输入管道外径参数，25号菜单显示传感器安装距离等。（见“菜单内容介绍”一章说明。）

访问菜单的快捷方法是在任何状态下，按键，再接着按两位数的菜单地址码。例如欲输入或查看管道外径参数，菜单地址为11，按键则可。

访问菜单的另一种方法是移动访问，使用按键和及键，例如当前菜单为03，按键即进入菜单02，再按键即进入菜单01；按键后，又回到菜单02，这时再按键即进入菜单03。

菜单本身分为三种类型：（1）数据型，例如M11，M12；（2）选择项型，例如M30；（3）纯显示型，例如M01，M00。

访问数据型菜单，可以查看对应的参数。如果欲修改数值，可直接按数值键然后回车，也可按回车后，再按数字键，然后再回车确认。

例如欲输入管道外径参数为219.2345，按键如下：进入11号菜单，所显示的数值是上次输入的值，这时可按键，在屏幕第二行左端显示“>” 和闪动的光标后，再输入数值参数；也可以不按键，而直接按数字键如下：

。

访问选择型菜单，可以查看对应所选择的选择项。如果欲进行修改，必须先按回车，这时屏幕左边将出现“>”和闪动的光标，表示进入可修改选择状态。用户可使用和键移出要求的选择值后，按键确认；也可以直接输入数字对应的选择项，按键确认。

例如管道的材质是不锈钢“Stainless Steel”，按

键，进入14号菜单，按键，进入修改状态。这时可使用和键移出 “1. Stainless Steel ”选项，按键确认；也可在修改

状态下直接按数字键， 屏幕第二行将显示“1. Stainless Steel ”按键确认。

|  | 注意 一般情形下，如果想进行“修改”操作，必须先按键。如果出现按键后，不能进入修改状态的情况，表示仪器已经加上了密码保护。 |
| --- | --- |

## 流量计菜单简介

菜单按下列规律安排：

00~09	号菜单是显示菜单。能显示瞬时流量、正累积流量、负累积流量、净累积流量、瞬时流速、日期时间、今日流量。

10~29	号菜单是初始参数操作菜单。在这些菜单中输入如管道外径、管壁厚度、传感器安装方法等参数，显示安装距离等。

30~38	号菜单是流量单位选择和累积器选项操作菜单。在这些菜单中，可选择流量计工作单位如立方米、公升或其它单位、可以打开或关闭各累积器或是对其进行“清零”操作。

40~49	号菜单包括流量修正操作菜单和密码保护（47号）等。

55~89	号菜单为输入、输出设置菜单。包括日期设置、电子序列号等。

90~94	号菜单为流量计检查菜单。90号菜单显示信号强度和信号质量Q值；91号菜单显示信号传输时间比；92号菜单显示通过测量估计的流体声速；93号菜单显示测量的信号传输总的时间和时间差；94号菜单显示雷诺数和仪器自动修正系数。

+0~+5	号菜单是附加的一些次常用功能菜单，包括上断电时间记录、总工作时间、总上电次数等。

|  | 注意 其他菜单的功能，由厂家保留。 |
| --- | --- |

# 快速设定菜单说明

例如，测量管径为DN200的碳钢管，测量介质为水，无衬材、衬里，操作如下所示：

步骤1.设置管道外径：

按键进入M11号菜单菜单输入管外径，按键确认；

步骤2. 设置管道厚度按键进入M12号菜单菜单输入管壁厚度，按键确认；

步骤3. 传感器安装方式

按键进入M24号菜单后按键，按或键选择安装方式，按 键确认；

步骤4. 调整传感器间距

按键进入M25号菜单，按所显示的安装距离及上步所选择的安装方式安装好传感器(见本章安装节)；

步骤5. 显示测量结果

按键进入M01号菜单显示测量结果。（以实际测量为准）

# 选择测量点

超声波流量计在所有流量计的安装中是最简单便捷的。只要选择一个合适的测量点、把测量点处的管道参数输入到流量计中，把传感器安装在管道上即可进行测量。

选择测量点时要求选择流体流场分布均匀的管段部分，以保证测量精度。安装时，应遵循以下原则：

- 选择充满流体的管段，如管路的垂直部分（流体最好向上流动）或充满流体的水平管段。

- 测量点要选择距上游10倍直径（10D）、下游5倍直径（5D）以内的均匀直管段，该范围内没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场的装置。如测量点前有泵、T形三通、调节阀、节流孔、渐扩管段或其它会引起旋转流的装置，要求其上游直管段更长。在水平管段上，传感器一般安装在管的9点、3点钟位置。

- 应避开6点、12点的位置，以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号的衰减。

- 要保证测量点处的温度在可工作范围以内。

- 充分考虑管内壁结垢状况，尽量选择无结垢的管段进行测量，不能完全满足时，需把结垢考虑为衬里以求得到较好的测量精度。

选择管材均匀致密，易于超声波传输的管段。

# 传感器安装

## 传感器安装注意事项

在安装外夹式传感器之前，须把管外欲安装的区域清理干净，除去锈迹、油漆，选择出管材致密部分进行传感器安装。在传感器的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂，将耦合剂进行挤压，保证传感器和管壁之间无气泡存在，然后把外夹式传感器紧贴在管壁上捆绑好。

注意：

确保该传感器安装方向是同向平行流动。
在安装过程中，不应该有气泡或粒子之间的传感器和管壁。对水平管，传感器应安装在3点和9点钟的位置，目的是为了避免有气泡填充部分管道的顶端。（请参阅传感器安装）。

传感器安装的充分条件是：满管（管道始终充满液体）。

### 安装间距

外夹式传感器安装间距是指两只传感器相对的两个前端面之间的距离（参见MENU25说明）。在输入了所需的参数以后，查看显示菜单25所显示的数字，并使传感器的间距符合25号菜单的数据。

### 传感器的安装类型

外夹式传感器安装方式共有四种。这四种方式分别称为V型、Z型、N型和W型。

一般在小管径100~300mm（4＂~12＂）时可先选用V型；V型测不到信号或信号质量差时则选用Z型；管径在300mm（12＂）以上或测量铸铁管时应优先选用Z型。

N型和W型是较少使用的方法，适合管径在50mm（2＂）以下管道。

### V 型

V型在一般情况下是标准的安装方法，使用方便，测量准确。可测管径范围为25mm（1＂）至大约400mm（16＂）。安装传感器时，注意两传感器水平对齐，其中心线与管道轴线水平一致。

### Z 型

当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚，造成V型安装的流量计信号弱，导致仪表不能正常工作时，要选用Z型安装。原因是：使用Z型时，超声波在管道中直接传输，没有折射（称为单声程），信号衰耗小。

Z型可测管径范围为100mm（4＂）至大约600mm（32＂）。实际安装流量计时，建议300mm（12＂）以上的管道选用Z型。

### N 型（不常用）

N型安装时，超声波束在管道中折射两次穿过流体三次（三个声程），适于测量小管径管道。N型通过延长超声波传输距离，提高了测量精度（不常用方法）。

### W 型（很少用）

同N型一样，W型也通过延长超声波传输距离的办法来提高小管道内流体流量的测量精度。适于测量50mm（2＂）以下的小管。使用W型时，超声波束在管内折射三次，穿过流体四次（四个声程）。

## 安装检查

安装检查是指检查传感器安装是否合适、是否能够接收到正确的、足够强的、可以使机器正常工作的超声波信号，以确保仪器长时间可靠地运行。通过检查接收信号强度、信号质量、总传输时间、时差以及传输时间比值，可确定安装是否最佳。

安装的好坏直接关系到测量值的准确性和仪表能否长时间可靠的运行。虽然大多数情形下，把传感器简单地涂上耦合剂贴到管壁外，就能得到测量结果，这时还是要进行下列的检查，以确保得到高的测量精度并使仪器长时间可靠的运行。

### 信号强度

信号强度（M90中显示）是指上下游两个方向上接收信号的强度。流量计使用00.0~99.9的数字表示相对的信号强度。00.0表示收不到信号；99.9表示最大的信号强度。

一般情况下，信号强度越大，测量值越稳定，越能长时间可靠的运行。

安装时应尽量调整传感器的位置和检查耦合剂是否充分，确保得到最大的信号强度。

系统正常工作的条件是两个方向上的信号强度均大于60.0。当信号强度太低时，应重新检查传感器的安装位置、安装间距以及管道是否适合安装或换用Z法安装。

### 信号质量（Q 值）

信号质量简称Q值（M90中显示）是指接收信号的好坏程度。流量计使用00~99的数字表示信号质量。00表示信号质量最差；99表示信号质量最好。

一般情形下应反复调整传感器位置或检查耦合剂是否充分，直到信号质量尽可能大时为止。

### 总传输时间、时差

菜单93中所显示的“总传输时间，时差”能反映安装是否合适，因为流量计内部的测量运算是基于这两个参数的，所以当“时差”示数波动太大时，所显示的流量及流速也将跳变厉害，出现这种情况说明信号质量太差，可能是管路条件差，传感器安装不合适或参数输入有误。

在通常情况下，时差的波动应小于±20%。但当管径太小或流速很低时，时差的波动可能稍大些。

### 传输时间比

传输时间比是用于确认传感器间安装距离是否正确。在安装正确的情况下传输比应为100±3。传输时间比可以在M91中进行查看。

|  | 注意 当传输时间比超出100±3的范围时，应检查： 参数（管外径、壁厚、管材等）输入是否正确、传感器的安装距离是否与M25中所显示的数据一致、传感器是否安装在管道同一轴线上、是否存在太厚的结垢、安装点的管道是否椭圆变形等。 |
| --- | --- |

### 4.2.5	安装时需注意的问题

- 输入管道参数必须正确，否则将导致传感器安装不正确而不能正常工作。

- 安装外夹式传感器时要使用足够的耦合剂使其粘贴在管道壁上，边察看流量计显示的信号强度和信号质量值，边在安装点附近慢慢移动传感器直到收到最强的信号和最大的信号质量值。

- 确认安装距离是否符合M25所给出的传感器安装距离。

- 信号强度如果总是0.00说明流量计没有接收到超声波信号，应检查与管道有关的参数是否输入正确，管道是否太过陈旧、其衬里是否太厚，管道内是否没有流体，安装是否离阀门弯头太近，流体中气泡是否过多等。

- 应避免在电磁干扰大的环境中安装使用流量计，以免导致接受信号强度太低或波动，影响流量计正常工作。

安装结束时，要将仪器重新上电，检查参数及显示结果是否正确。

# 操作说明

## 系统工作状态判断

按键，如果菜单显示“*R”表示工作正常。

在此菜单上行显示中，如果有“E”字样表示电流环输出超量程100%，与57号菜单设置有关。通过增大57号菜单输入值，“E”字样就不再显示。如果不使用电流环，可置之不理。

如果有“H”字样表示接收超声波信号差。处理方法见“故障查找”章节。

如果有“G”字样表示仪器正在进行测量前的自动增益调整，一般是正常的。只有当长时间总处于此状态，才说明机器不正常。

“I”表示接收不到超声波信号，检查传感器连线是否连接正确，传感器是否牢靠等。

“J”表示仪器硬件有故障。硬件故障可能是暂时的，重新上电试试。详见“故障查找”章节。

“F”表示硬件有关故障。

## 零点切除

M41菜单的数据称为低流速切除值，系统把流速绝对值低于此值的流量视为“0”对待。这样可设置此参数，避免真实流量为“0”时，流量计产生的测量误差进行虚假的累积。一般情况下，设置此参数为0.03m/s。

当流速大于低流速切除值后，低流速切除值和测量结果无关，绝不影响测量结果。

## 零点设置

在流量为“0”时候，各种测量仪器都会产生一个“零点”，但显示的测量值不等于“0”，该值就称为“零点”。对任何测量仪器来讲，其存在的零点越小越好。反之如果一台仪器零点太大，则说明其内在质量差。

如果零点不为“0”，就会产生测量误差。并且所测量的物理量越小，零点引起的误差越大。只有当零点同被测物理量相比小到一定程度时，才能忽略零点引起的误差。

对超声波流量计来讲，当流量较小时，零点引起的误差就不能忽略。需要进行静态置零，以提高小流量测量精度。

用M42菜单来设置零点，键入后，等待显示菜单右下角进程指示减到0时完成，如果在有流量的情况下执行该功能，可造成流量显示为“0”，可使用M43菜单进行恢复。

## 仪表系数

仪表系数是指“真值”和“示值”之比，例如当被测物理量为2.00时，仪器显示1.98，则其仪表系数为2/1.98。可见仪表的系数最好恒为1。但仪表成批生产时，难以做到每台仪表的系数都为“1”。其差异或不一致的程度就称为仪表的“一致性”。

由于使用时，还会存在管道等方面的因素差异，所以还会产生“仪表系数”，设置此参数用于修正不同管道引起的误差。仪表系数必须根据实际标定结果输入。可用M45号菜单输入。

## 密码保护

此功能相当于给仪表加锁，设置密码保护后，可查阅，但不能进行任何修改参数的操作。这项功能可避免无关人员错误操作。

加锁时，按键，如果显示“unlocked”，按键，输入1~4位数字密码，按确认。

开锁时，只能输入正确密码才能打开。按键，如果显示“locked”，按键，输入上锁时输入的密码，按键确认。

请牢记密码，以免忘记密码无法操作流量计。

## 4~20mA电流环输出（可选）

流量计的电流环输出精度为0.1%，并可设置为流量或流速输出模式。使用菜单M55进行选择。参见 “菜单详解”一章中菜单55说明。

在菜单M56中输入4mA代表的流量或流速值，在菜单M57中输入20mA代表的流量或流速值。例如某管道流量范围为0~1000m3/h，则在M56中输入0，菜单M57中输入1000即可。使用菜单M58验证电流环本身是否已经“校准”，验证的方法是：

按键使用或键顺序移出“0mA”、“4mA”、“8mA”、 “12mA”、“16mA”、“20mA”字样，同时使用精密电流表测量电流环的输出电流，计算两者之间的误差，看是否在容许的误差之内。如不满足，参照本章“模拟输出校准”对电流环进行校准。

菜单M59用于查看当前电流环输出电流值，此值随流量的变化而变化。

## 频率输出

流量计具有频率（OCT）信号输出功能，通过频率的高低表示瞬时流量的大小，频率输出范围是0～5000Hz，用户可以根据其实际需要自行重新设置所表示的瞬时流量的范围。

例如：某管道流量范围为0~100m3/h，输出对应频率信号0~5000Hz，可进行以下设置：

在窗口M68(下限频率信号流量值)中输入0；

在窗口M69(上限频率信号流量值)中输入100；

下图是MIK-1158S OCT输出典型接线图：

## 恢复出厂设置

按，进入M37菜单菜单，直接按键，就恢复出厂默认值设置。

## 4-20mA电流环输出校准

|  | 注意 一般情况下，除非使用者发现使用菜单M58校验电流环发现所显示的电流值与实际输出的电流值不一样，不要进行此项操作。因为每一台流量计出厂前，厂家已进行了严格的校准。 |
| --- | --- |

一般情况下，除非使用者发现使用菜单M58校验电流环发现所显示的电流值与实际输出的电流值不一样，不要进行此项操作。因为每一台流量计出厂前，厂家已进行了严格的校准。

对模拟输入进行校准前必须先展开硬件调试菜单，展开的方法是：

按键，输入密码“4213068”再按键展开。展开只在本次通电时间段内有效，断电后自动关闭。

然后按键进入对电流环输出4mA进行校准状态，使用精密电流表测量电流环的输出电流，同时使用或键调节所显示的数字的大小，观察电流表电流的大小直到显示4.00时停止，即表示已经4mA校准。

这时，再按键进入对电流环输出20mA进行校准状态，方法同4mA校准。

校准结果会自动储存在机内的EEPROM中，断电也不会丢失。

## 序列号

流量计使用唯一的电子序列号（ESN）来区分每一台流量计，便于厂家和用户进行管理。使用菜单M61查阅ESN。

# 菜单菜单介绍

## 菜单一览表

| 流量\累积显示 |
| --- |
| 00 | 显示瞬时流量/净累积量 |
| 01 | 显示瞬时流量/瞬时流速 |
| 02 | 显示瞬时流量/正累积量 |
| 03 | 显示瞬时流量/负累积量 |
| 04 | 显示当前时间/瞬时流量 |
| 08 | 显示系统错误代码 |
| 09 | 显示今日净累积流量 |
| 初始设置 |
| 11 | 输入管道外径 |
| 12 | 输入管壁厚度 |
| 14 | 选择管道材质类型 |
| 24 | 选择传感器安装方式 |
| 25 | 选择传感器安装间距 |
| 26 | 安装点安装参数存取 |
| 27 | 显示当前流体截面积 |
| 28 | 设置信号变差时保持上次数据 |
| 29 | 设置空管状态 |
| 流体单位设置 |
| 31 | 选择瞬时流量单位 |
| 32 | 选择累积流量单位 |
| 33 | 选择累积器倍乘因子 |
| 34 | 净累积开关 |
| 35 | 正累积器开关 |
| 36 | 负累积器开关 |
| 37 | 累积器清零 |
| 38 | 手动累积器 |
| 选择设置 |
| 40 | 输入阻尼系数 |
| 41 | 输入低流速切除值 |
| 42 | 设置静态零点 |
| 43 | 清除零点设置 |
| 44 | 手工设置零点偏移 |
| 45 | 仪表系数 |
| 46 | 输入网络标识地址码 |
| 47 | 密码保护 |
| 输出输入设置 |
| 55 | 选择电流环输出模式 |
| 56 | 电流环4mA输出对应值 |
| 57 | 电流环20mA输出对应值 |
| 58 | 电流环输出校验 |
| 59 | 电流环当前输出值 |
| 60 | 设置日前和时间 |
| 61 | 序列号 |
| 62 | 设置串行口参数 |
| 68 | 设置OCT输出下限流量 |
| 69 | 设置OCT输出上限流量 |
| 70 | 显示器背光控制 |
| 72 | 工作计时器 |
| 77 | 蜂鸣器 |
| 82 | 日月年累积器 |
| 83 | 自动补加断电流量开关 |
| 诊断 |
| 90 | 信号强度和质量 |
| 91 | 信号时间传输比 |
| 92 | 流体声速 |
| 93 | 总传播时间/时差 |
| 94 | 雷诺数及其管道系数 |
| 附录 |
| +0 | 查阅上断电时刻及流量 |
| +1 | 显示流量计的总工作时间 |
| +2 | 显示上次断电时刻 |
| +3 | 显示上次断电流量 |
| +4 | 显示总断电次数 |
| -0 | 硬件调整入口 |

注意：其它菜单功能由厂家作最终解释。

## 菜单详解

显示瞬时流量和净累积流量。

如果净累积器已关闭(见M34)，所显示的净累积值为未关闭前的累积量值。

显示瞬时流量/瞬时流速

显示瞬时流量/正累积量

用于显示瞬时流量和正累积器累积流量。

正累积器累积单位的选择参见菜单M31。

如果正累积器已关闭（见M35），显示的正累积量是未关闭前的累积量值。

显示瞬时流量/负累积量

负累积器累积流量的选择方法参见菜单M31。

如果负累积器已关闭(见M36)，则显示的是未关闭前的负累积量。

显示当前时间/瞬时流量

输入时间的方法参见菜单M60。

显示系统错误代码

显示机器的工作状态及错误代码。错误代码可能同时有多个。

错误代码的含义及解决对策详见“故障查找”一章。

显示今日净累积流量

显示今日流过的净累积流量。

输入管道外径

直接输入管道外径，管外径的范围必须大于25mm，小于650mm。

注：管道外径和管道外周长输入其一即可。

输入管壁厚度

选择管道材质

输入管道材质，有以下各项供选择（使用、键或数字键选择）：

- Carbon Steel	碳钢

- Stainless Steel	不锈钢

- PVC		聚氯乙烯塑料

选择传感器安装方式

有以下4 种方式供选择：

- V

- Z

- N(small pipe)		(小管道安装)

- W(small pipe)		(小管道安装)

选择传感器安装间距

用户须按照此尺寸安装传感器(注意安装时，一定要量准安装距离)。该数据是在用户输入了管道参数后由机器自动给出的。

安装点安装参数存取

存取管道及安装使用参数，共可存取18 组参数。有三种工作方式：

Entry to SAVE		存储安装点参数

Entry to LAOD		调取安装点参数

To Browse		浏览安装点参数

当选择贮存并回车时，菜单将显示一地址号及原来参数，用户可使用上下箭头键移动地址，按回车后，目前所用参数将贮存于本地址的空间内。

当选择提取时，按回车，系统取出参数并计算，然后自动转到菜单 M25 显示出安装距离。

显示当前流体截面积

设置信号变差时保持上次数据

选择“YES”将使流量计在信号变差时“保持”显示上次测量正常时的测量值，以备流量累计数据的不间断计量。选择“ON”，则反之。

设置空管状态

在空管时，可能流量计因为信号通过管壁传输而显示“正常工作”，为了避免这种情况的出现，设置此数值使流量计在信号小于此数值时不进行计量。如果在空管的情况下，流量计能够自动不再计量，也请在此菜单中输入30~40之间的一个数值。以确保空管时流量计能够不计量。

选择瞬时流量单位

选择瞬时流量单位的流量及时间单位。

流量单位可选择：

- m3		立方米

- 1		升

- gal		美制加仑

- ig		英制加仑

- mg		兆加仑

- cf		立方英尺

- bal		液体桶，美制桶

- ib		英制桶

- ob		油桶

时间单位可选择：/day (每天)、/hour (每小时)、/min (每分)、/sec (每秒)，出厂默认单位为m3/h(立方米/小时)。

选择累积流量单位

选择累积器流量单位，可使用的单位与M31菜单中流量单位的选择相同。用户可根据实际需要选择。出厂默认单位：立方米。

选择累积器倍乘因子

倍乘因子的作用是扩展累积器的表示范围。倍乘因子对正、负累积器和净累积器同时起作用。可根据实际流量的大小选择下列因子：

- x 0.001 (1E-3)

- x 0.01

- x 0.1

- x 1

- x 10

- x 100

- x 1000

- x 10000(1E+4)

出厂时默认倍乘因子：x1。

净累积开关

打开或关闭净累积器开关，设置为“ON”表示打开，设置为“OFF”表示关闭。当关闭时，M00菜单的净累积量的示数将不再变化。出厂默认值为“ON”。

正累积器开关

打开或关闭正累积器。设置为“ON”时流量计进行累计。设置为“OFF”时，M02菜单的正累积量的示数将不再变化。出厂默认值为“ON”。

负累积器开关

打开或关闭负累积器开关。设置为“ON”时流量计进行负流量累积，设置为“OFF”时，M03菜单的正累积量的示数将不再变化。出厂默认值为“ON”。

累积器清零

对累积器清零及清除所有参数设置为恢复

出厂默认值。按 键，用上下箭头键选择“YES”或“NO”，在确定要清零(选择“YES”)后，有以下各项供选择：

None：不清零

All：所有累积器清零

NET Totalizer：净累积器清零

POS Totalizer：正累积器清零

NEG Totalizer：负累积器清零

如果欲清除所有设置参数而恢复为出厂原始默认值，可在此菜单下连续按键。流量计将自动恢复默认出厂设置。

|  | 注意 此操作会使用户的数据全部清除而改为出厂默认值，请小心操作。 |
| --- | --- |

手动累积器

手动累积器是独立的累积器，按键后开始，再按键后即停止。用于流量的测算验证估计。

输入阻尼系数

阻尼系数的范围为0~999秒。

0 表示无阻尼；999表示最大阻尼。

阻尼起平滑显示数据的作用。其原理恰如一单节的RC低通滤波器，阻尼系数值相当于电路的时间常数。通常在应用中输入3~10之间的一个数值。

输入低流速切除值

对低流速流量进行切除。以使系统在低流速时显示“0”值，避免无效的累积。例如设置该切除值为0.03，则机器把流速±0.03以内的测量值全部作“0”看待。通常在应用中输入0.03。

设置静态零点

在流体静态时，仪器的示值称为“零点”。当流量计的“零点”不为零时，任何时刻该零点将叠加在流量真值上，从而使流量计的测量出现偏差。

静态零点设置必须在安装好传感器并且管道内流量完全静止以后进行，可消除由于管道安装位置、参数不同而引起的“零点”，提高低流量测量的精度。

按键后，等待右下角进程指示减到0时完成。

如果在有流量的情况下，执行了该功能，会造成流量显示为“0”，可使用M43恢复。

清除零点设置

选择“是”，清除用户所设置的“零点”。

手工设置零点偏移

这种方法是不常用的校准办法，适于经验丰富的操作人员在其它校零方法不能较好使用的场合下，人为输入一个叠加在测量值之上的偏移量，以求得到真值。例：

实际测量值＝250 m3/H

偏移量＝10 m3/H

流量计示数＝240 m3/H

一般情形下，此值应设置为“0”。

仪表系数

此参数也称为仪表系数，用于修正测量结果。用户可根据标定结果，输入实际的标尺因子。

输入网络标识地址码

系统标识码取0~65535中除13（0DH回车）、10（0AH换行）、42（2AH*）、38（26H&）外的一个数值，系统标识码用于在网络环境中识别设备。

密码保护

本菜单可给机器“上锁”。

当设置密码保护之后，系统禁止任何修改参数的操作，只能查看参数，从而保护仪器正常运行。“开锁”的唯一方法是正确输入原密码。密码可由1-4位数字表示。（若忘记了密码请与厂家或经销商联系）

选择电流环输出模式

- 4-20mA		设置4-20mA输出为流量方式

- 4-20mA vs. Vel	设置4-20mA输出为流速方式

电流输出特性请见下面的图示：

上面的两个特性图中， F4mA 流量是指用户在M57菜单中输入的值，F20mA流量是指用户在M58菜单中输入的值。对4-20mA方式， F4mA和F20mA可以取正或负的流量值，只要使两者不等值即可。

在流速4-20mA方式中，输出电流表示的是流速。

电流环4mA输出对应值

设定电流环输出值为4mA时所对应的的流量值，流量的单位同菜单M31中一致。

当M55菜单选择为“4-20mA对应流速”方式时，该值单位取m/s。

电流环20mA输出对应值

设定对应电流环输出值为20mA时所对应的流量值，使用的流量单位同菜单M31中的一致。

当M55菜单选择为“4-20mA对应流速”方式时，该值单位取m/s。

电流环输出校验

检查出厂机器的电流环是否已经校准。使用时按键使用或分别移动出0mA， 4mA....20mA显示，并同时用精密电流表检查电流环输出端是否是所显示值。如果超出容许的误差，则需重新对电流环进行校准。

电流环当前输出值

显示当前电流环输出的实际电流值。如显示10.0000mA，则说明电流环的输出值为10.0000mA。如果出现电流环的输出值同本菜单显示值偏差较大的情况，用户应重新校正电流环。

设置日期和时间

修改系统日期和时间。时间是24小时格式。

按键出现提示符“>”后即可进行修改。

仪器电子序列号

显示本机的电子序列号（ESN）。该序列号唯一对应于每一台出厂的流量计，厂家用于建立机器档案，用户可用于仪器管理工作。

RS-485串行口设置

本菜单用来设置串行口。串行口用于同其它设备通讯。用串行口连接的设备其串行口参数设置必须匹配。菜单中第一个选择数据表示波特率，可选择9600，19200，38400，56000，57600，115200。

第二个选择表示校验位，None (无校验)。

数据位长度固定为8位；

停止位长度固定为1位；

出厂串行口的默认参数为波特率9600，无校验，数据长度8位，停止位1位。

设置OCT信号输出下限流量

设置对应OCT输出信号的下限点的流量值，即表示当0Hz输出对应的流量值。例如输出下限流量值设置为0m3/h，则当OCT输出为0Hz时，表示此时流量计测量到的流量为0m3/h。

设置OCT信号输出上限流量

输入对应信号的上限点的流量值。即表示当OCT输出信号是5000Hz时，对应的流量值。例如输出上限流量值设置为100m3/h，则当OCT输出为5000Hz时，表示此时流量计测量到的流量为100m3/h。

显示器背光控制

本菜单输入显示器背光点亮方式和时间。

- Always OFF		总灭

- Always ON		背光总亮

- Lighting For nn sec	无击键活动nn秒后自动熄灭

关闭背光大约可以节省三分之一的电源。

工作计时器

显示自上次“清零”以来，流量计已经累积工作的时间，显示分别是小时：分：秒。欲进行清零，按键，选择“是”。

蜂鸣器设置

设置蜂鸣器的开关状态。

- ON	打开

- OFF	关闭

日月年累积器

本菜单查阅总计前64个运行天中任一天、前64个运行月中任一月、前5个运行年中任一年的总累积量。

使用，或键选择浏览日、月和年累积内容，“0”按天查看、“1”按月查看、“2” 按年查看。

使用或键浏览具体某一天，某一月，

某一年的总流量。

例如显示的2000年7月18日整天的累计流量如上图所示，右上角的"-----------"字样则表示全天工作正常。如存在“G”，表示机器至少进行过一次增益调整。可能是在该日内掉过电。如存在“H”字样，表示机器至少出现过一次信号质量不好，说明受过干扰或是安装有问题。错误代码详见“故障查找”一章。

自动补加断电流量开关

自动补加断电流量功能可以估计出断电期间漏计的流量并进行补加。估计的依据是断电前瞬时流量和来电后瞬时流量的平均乘以断电时间，选择“开ON”使用此功能，选择“关OFF”取消此功能。

信号强度和质量

显示仪器所检测到的上下游的信号强度和信号质量（Q值）。

信号强度用00.0~99.9的数字表示。00.0指示没有收到信号，99.9表示最大信号。正常工作情况下，信号强度应≥60.0。

信号质量用00~99的数字表示，00表示最差，99表示最好。一般正常工作条件是信号质量大于60。如果Q值低于50，流量计将不能正常测量。

安装时，请注意使信号强度和质量越大越好，信号强度大和Q值高，能够保证流量计长期稳定运行，使测量结果更准确。

信号时间传输比

显示流量计条件计算得到的传输时间与实际测得的传输时间的百分比值。正常工作情况下该值为100±3%，如相差太大，用户应该检查输入参数是否正确，特别是流体的声速是否准确，传感器安装是否合适。没有进入正常测量状态时，此数据无意义。

流体声速

显示机器检测到的流体的声速，一般正常工作下此值要近似等于M21菜单中用户所输入的值，如果两者差别较大，则传感器安装点或M21菜单中数据有误。

总传播时间/时差

显示机器检测到的超声波平均传输时间(单位uS)及上下游传输时间差(单位nS)。该两读数是流量计计算流速的主要依据，特别是传输时间差最能反应机器是否稳定工作。一般正常工作情况下传输时间差的波动率应小于20%，如大于此值，说明系统工作不稳定，应检查传感器安装点是否合适，设置参数是否正确。

雷诺数及其管道系数

显示的是当前流量计所计算出的雷诺数及所流量计当前所采用的速度修正系数值(或称管道因子)。该修正系数一般是管道内线平均流速和面平均流速的系数。

查阅上断电时刻及流量

可浏览前64次上断电时刻及瞬时流量，可进而得到前64次断电时间及瞬时流量。

进入此菜单，按键后按顺序交替显示上次、再上次等共64次上电、断电时刻和瞬时流量值。显示式样如右图所示，“开”字样表示是上电时刻，左上角的“00”表示顺序。“00-07-18 12:40:12”表示日期时间，右下角为瞬时流量。

显示流量计的总工作时间

本功能可知道流量计自出厂以来的总工作时间。如右图所示一起自出厂以来的总计工作1107小时1分41秒。

显示上次断电时的时间。

显示上次断电时的瞬时流量。

显示总断电次数

显示流量计自出厂以来的总的上断电次数。

模拟输出校准

详细参见5.8节“4-20mA电流环输出校准”

# 故障分析

该流量计采用了高可靠性设计，故障率相当低。但由于使用不熟练、设置有误或机器工作条件特别恶劣，可能工作时会出现一些问题。因此设计了完善的自诊断功能。对发现的问题以代码的形式按时间顺序显示在LCD显示器的右上角。对机器硬件故障一般在每次上电时进行检查，但当正常工作时也能检查到部分硬件故障。对因设置错误或测试条件不合适造成的不能检测问题也能显示出相应的信息。能使用户最快地确定故障及问题所在，并及时按下列两表所提供的对策解决问题。

流量计所显示的错误分为两类：一类为上电自检时，显示的错误信息。如果上电自检时发现问题，进入测量状态以后，显示器的左上角将显示“*F”。可重新上电，查看所显示的信息，按下表采取具体措施。如果问题继续存在，可与公司联系。

另一类是具有错误代码的可由M08菜单显示出较详细的有关接收信号和设置不当造成的问题。

问题及对策由以下两表给出。

## 表 1. 上电自检信息、原因及对策

| LCD 显 示 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- |
| Rom Parity Error (程序存储器校验错误) | * 系统ROM非法或有错 | * 同厂家联系 |
| Stored Data Error (系统数据存储器错误) | * 系统存储数据区出错 | * 重上电或同厂家联系 |
| SCPU Fatal Error (测量电路硬件错误) | * 子CPU电路致命错误 | * 重上电或同厂家联系 |
| Timer Slow Error Timer Fast Error (主频或时钟慢错误) (主频或时钟快错误) | * 系统时钟有错 | * 同厂家联系 |
| CPU or IRQ Error (CPU 或中断错误，重试) |  | * 重上电 |
| System RAM Error (系统数据存储器错误) | * 系统RAM有问题 | * 重新上电或与厂家联系 |
| Time or Bat Error (系统定时时钟错误) | * 系统日期时间芯片错 | * 重新上电或与厂家联系 |
| No Display, Erratic or Abnormal Operation (显示器不显示、或显示混乱、工作不正常等怪现象) | * 连接面板的电缆线接触不良 | * 可检查连接面板的电缆线是否接触好 |
| Stroke Key - No Response (按键无反应) | * 键盘锁定，接插件接触不良 | * 键盘锁定必须输入开锁密码 |

## 表 2. 工作错误代码原因及对策

| 代码 | M08菜单对应显示 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| *R | System Normal (系统工作正常) | * 系统正常 |  |
| *J | SCPU Fatal Error (测量电路硬件错误) | * 硬件故障 | * 与公司联系 |
| *I | Signal Not Detected (没有检测到接收信号) | * 收不到信号 * 传感器与管道接触不紧 或耦合剂太少 * 传感器安装不合适 * 内壁结垢太甚 * 新换衬里 | * 确保传感器靠紧管道，使用充分的耦合剂 * 确保管道表面干净无锈迹，无油漆，无腐蚀眼使用平锉清理管道表面 * 检查初始参数是否设置正确 * 只能清除结垢或置换结垢管段，但一般情况下可换换测试点，可能另个结垢少的点，机器可能正常工作 * 等待衬里固化饱和以后再测 |
| *H | Low Signal Strength (接收信号强度低) | * 信号低 * 原因同上栏 | * 解决方法同上栏 |
| *H | Poor Signal Quality (接收信号质量差) | * 信号质量太差 * 包括上述所有原因 | * 同对应问题解决办法 |
| *F | Refer to Table 1. (见通讯命令) | * 上电自检时发现问题 * 永久性硬件故障 | * 试重新上电，并观察显示器所显示的信息，按前表处理。如果问题仍然存在，与厂家联系 * 与厂家联系 |
| *G | Adjusting Gain>S1 Adjusting Gain>S2 Adjusting Gain>S3 Adjusting Gain>S4 (Display in Windows M00, M01, M02, M03) (调整增益正在进行>S1 调整增益正在进行>S2 调整增益正在进行>S3 调整增益正在进行>S4 （该栏显示信息位于M00，M01，M02，M03菜单）) | * 这四步表示机器正在进行增益调整，为正常测量做准备 * 如机器停在S1或S2上或只在S1，S2之间切换，说明收信号太低或波形不佳。引起的原因可能包括上述所有原因 |  |
| *K | Pipe Empty. Set in Window M29 (管道空，M29菜单设置) | * 管道中没有流体或者是设置错误 | * 如果管道中确实有流体，在M29菜单中输入0值 |

## 问题回答

问：	管道很新，材质很好，也符合安装条件，但是接收不到信号？

答：	检查管道参数是否正确设置，安装方法是否正确，接线是否接触良好，耦合剂是否涂抹充分，管道是否为满管，是否按照说明书总图示的安装距离安装传感器，传感器安装方向是否错误。

问：	管道陈旧，管道内壁结垢严重，测量时接收不到信号或信号太弱，怎样去解决？

答：	检查管道中是否有流体，而且为满管状态；

应选用Z法安装传感器（如果管道太靠近墙壁，可再有倾斜角度的管道直径上安装传感器，而不必非再水平管道直径上安装）；

仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮，涂抹充分的耦合剂安装好传感器；

分别细心地在安装点附近慢慢移动每个传感器，寻找到最大信号点，防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点；

对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝（注意：此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而不利与超声波的传播）。

问：	为什么管道中有流体流动，且机器显示“*R”状态，而显示的瞬时流量却为零？

答：	检查是否在有流体的情况下使用了“静态零点设置”（参考M42说明），如果是，使用M43菜单，恢复原出厂设置零点。

# 产品概述

## 产品介绍

该超声波流量计是采用SLSI芯片及低电压宽脉冲发射技术设计的一种通用时差型超声波液体流量计，适用于水的测量。

## 产品特点

与其它常规型流量计或其它超声波流量计相比，除具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外，还具有下列优点：

- 超大规模集成电路设计。硬件数目少，低电压工作，多脉冲发射，低功耗，高可靠性，抗干扰，适用性好。优化的智能信号自适应处理，用户无需任何电路调整，就像使用万用表一样方便简单。

- 全菜单化的软件设计。通过菜单可方便地设置管径、管材质、壁厚、输出信号等参数或类型。可使用公制或英制单位。

- 日、月、年流量累积功能。可记录前64个运行日、前64个运行月、前5个运行年的累积流量；上、断电管理功能，可记录前64次上电、断电时间及上、断电时刻的瞬时流量，并具有自动或手动补加断电时间段内的流量功能。

- 带倍乘因子的机内七位数长的正向、负向及净流量累积器并行工作。

## 技术指标

| 性能指标 |
| --- |
| 流速范围 | 0～±5m/s |
| 精度 | 测量值的±1.0%（0.7～3.5m/s） |
| 重复性 | 0.4% |
| 管径范围 | 外夹式：25～600mm |
| 测量介质 | 水 |
| 管材 | 碳钢、不锈钢、PVC |
| 功能指标 |
| 输出 | 频率输出：0～5000Hz，OCT方式 模拟输出（可选）：4～20mA，最大负载电阻750Ω |
| 通讯端口 | RS-485 |
| 电源 | 10～24VAC，10～36VDC，最大电流≥1A |
| 键盘 | 4×4轻触按键 |
| 显示屏 | 20×2点阵字符，背光液晶显示 |
| 使用温度 | 变送器安装环境温度：-10℃～50℃ 传感器测量介质温度： 0℃～50℃ |
| 湿度 | 相对湿度0～99%，无凝露 |
| 物理特性 |
| 变送器 | PC/ABS塑料外壳，防护等级IP65 |
| 传感器 | 密封设计，防护等级IP68 |
| 电缆 | 标准长度：9m |
| 重量 | 变送器：0.7kg 传感器：0.5kg |

# 附录 – 联网使用及通讯协议

## 概述

MIK-1158S提供RS-485通讯接口，具有完善的通信协议，可以接入RS-485总线。

组网时可选择两种基本结构构成，即只采用流量计的模拟电流输出法或直接采用流量计的RS485串行口通讯法。前者适于替代老测控网中的陈旧仪器，后者用于新上测控网络系统，具有硬件投资低廉，系统运行可靠等优点。

直接使用串行口通讯的方法实现测控网络系统时，使用流量计的地址标识码（M46菜单）作为网络地址码，使用带[W]的扩充命令集作为通讯协议，方便进行远程数据采集。

数据的传输链路，在短距离时可直接使用RS-485（0~1000米）。

数据的传输采用命令应答方式，即上位机发出命令，流量计做出相应的回答。

## RS-485连接

上位机RS-485网络数据采集系统图

注意：在使用MIK-1158S组网时，MIK-1158S流量计不可以使用如下网络地址标识码：13（0DH回车）、10（0AH换行）、42（2AH*）、38（26H&），此网络地址标识码在M46中设置。

## 通讯协议及其使用

流量计采用应答通信方式，上位机以发“命令”的方式，要求下位流量计应答。异步通信的波特率（主工作站、电脑系统、超声波流量计）一般是9600bps。单一字节数据格式（10位）：1个起始位，1个停止位和8个数据位。检查位：NONE。

## 基本命令

基本命令采用数据字符串表示，以回车换行符表示的命令结束，特点是数据长度随意。常用命令如下表所示：

通讯命令

| 命 令 | 命令意义 | 数据格式 |
| --- | --- | --- |
| DQD(cr)(lf)注0 | 返回每天瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr)注1 |
| DQH(cr)(lf) | 返回每小时瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DQM(cr) (lf) | 返回每分瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DQS(cr) (lf) | 返回每秒瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DV(cr) (lf) | 返回瞬时流速 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DI+(cr) (lf) | 返回正累积量 | ±dddddddE±d(cr)注2 |
| DI-(cr) (lf) | 返回负累积量 | ±dddddddE±d(cr) |
| DIN(cr) (lf) | 返回净累积量 | ±dddddddE±d(cr) |
| DID(cr) (lf) | 返回仪器标识码（地址码） | ddddd(cr)5位长 |
| DL(cr) (lf) | 返回信号强度 | UP:dd.d，DN:dd.d，Q=dd(cr) |
| DC(cr) (lf) | 返回当前错误代码 | 注3 |
| DT(cr) (lf) | 当前日期及时间 | yy-mm-dd，hh:mm:ss(cr) |
| LCD(cr) (lf) | 返回当前LCD显示器显示内容 |  |
| ESN(cr) (lf) | 返回电子序列号 | ddddddd(cr)(lf) 注4 |
| W | 数字串地址组网命令前缀 | 注5 |
| P | 带校验回传命令前缀 |  |
| & | 命令“加”功能符号 |  |

注：

- （cr）表示回车，其ASCII码值为0DH。(lf)表示换行，其ASCII码值为0AH。

- d表示0~9数字，0值表示为+0.000000E+00。

d表示0~9数字，“E”前面整数部分其中无小数点。

- 1~6个字母表示的机器状态，字符含义见错误代码一节，例如“R”，“IH”。

- dddddddd八位表示机器的电子序列号码，t表示机器代码。

- 如果数据网中同时有多台流量计则基本命令不能单独使用，必须加W前缀后方可使用，否则会造成多台流量计同时应答，导致系统混乱。

## 功能前缀和符号

（1）P前缀

字符P可以加在每一个基本命令前，表示回传的数据带有CRC校验。校验和的求法是二进制加法得到的。

例如：命令DI+（CR）（相应二进制数据为44H，49H，2BH，0DH）回传的数据为+1234567E+0m3（CR）（相应二进制数据为2BH，31H，32H，33H，34H，35H，36H，37H，45H，2BH，30H，6DH，33H，20H，0DH，0AH）则命令PDI+（CR）回传的数据为+1234567E+0m3 !F7（CR），“！”表示其前是求和的字符，其后两个字节的校验和（2BH+31H+32H+33H+34H+35H+ 36H+37H+45H+2BH+30H+6DH+33H+20H=（2）F7H）。

注意“！”前可以没有数据，也可能存在空格符号。

（2）W前缀

W前缀的用法是W+数字串地址码(必须为5位数字)+基本命令，数字串取值范围0~65535除去13（0DH回车），10（0AH换行），42（2AH*），38（26H&）。如访问第12345号流量计的瞬时流速，可发命令 W012345DV（CR），对应二进制码为57H，31H，32H，33H，34H，35H，44H，56H，0DH。

（3）&功能符号

&功能符号可以把多至五个的基本命令（可带前缀P）加在一起组成复合命令一起传送至流量计，流量计同时应答。例如要求同时发回第4321号流量计的1.瞬时流量；2.瞬时流速；3.正累计量；4.负累计量；5.净累积量，并且带校验，发送命令如下：

W04321PDQD&PDV&PDI+&PDI-&PDIN（CR）

一次同时回传的数据可能如下

+0.000000E+00m3/d! AC（CR）

+0.000000E+00m/s! 88（CR）

+1234567E+0m3! F7（CR）

+0.000000E+0m3! DA（CR）

+0.000000E+0 m3! DA（CR）

# Text boxes

MIK-1158S超声波流量计

版本号: 1.0.2 日期: Apr. 2009