MIK-AL-10使用手册

1介绍

感谢您选择MIK-AL-10系列红外测温仪。

红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触测温是红外测温仪最大的优点，使用户可以方便地测量难以接近或移动的目标。

MIK-AL-10系列红外测温仪为一体化集成式红外测温仪，传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内；易于安装，不锈钢壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时还有各型选件（例如吹扫器、安装支架、可调安装支架、吹扫保护套等）以满足各种工况场合要求。

2 物理描述

a.   基本性能

保护         IP65 (NEMA-4)

环境温度     0 ~60°C

存储温度     -20 ~ 80°C

相对湿度     10 – 95%（不结露）

材料         不锈钢

尺寸         M18×1 ，长106 mm

电缆长度    1.5米(或其它定制长度)

b.   电气参数

工作电源     24VDC(宽电压)

最大电流     25mA

输出信号     4 ~ 20mA

c．测量参数

光谱范围      8 ~ 14 µm

温度范围      0 ~ 100°C对应(4~20mA)

光学分辨率    25:1

响应时间      300 ms (95%)

测温精度      测量值的±1%或±2℃，取大值

重复精度      测量值的±0.5%或±1℃，取大值

发射率        0.95固定

1

3 安装

a 机械安装

MIK-AL-10系列不锈钢壳体带M18×1螺纹，可用于直接安装，也可通过使用安装支架进行安装，可调安装支架能够使测量头的调节更加方便。

在调整被测目标与测量头时必须确保光路无遮挡。

b 电气安装

接线

| 型号 | 线颜色 | 功能+ |
| --- | --- | --- |
| MIK-AL-10输出 4~20mA | 红色 | 24电源V(+) |
|  | 蓝色 | 4~20mA输出+ |
|  | 透明 | 屏蔽地 |

4.外型尺寸和选件

a. 外型尺寸

图4-1  MIK-AL-10系列外型尺寸

2